Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Dostawa cyfrowego aparatu RTG ogólnodiagnostycznego

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, cyfrowego aparatu RTG ogólnodiagnostycznego wraz z wyposażeniem, transportem, instalacją, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Zamawiającego.

2. Wymagania ogólne

Oferowany aparat RTG musi stanowić wyrób medyczny dopuszczony do obrotu i używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Urządzenie musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 (MDR) oraz posiadać oznakowanie CE.

3. Parametry techniczne

Tabela parametrów technicznych określa wymagania minimalne. Spełnienie wszystkich parametrów wymaganych (TAK) jest obowiązkowe – niespełnienie któregokolwiek z nich skutkować będzie odrzuceniem oferty. Parametry oznaczone w kolumnie „Sposób oceny” podlegają punktacji.

Punkty wskazane w kolumnie „Sposób oceny” w dziale II (Gwarancja i serwis) przyznawane są wyłącznie w ramach kryterium „Gwarancja i serwis” (G) i nie są wliczane do kryterium „Parametry techniczne oceniane” (P). Punkty za pozostałe parametry oznaczone w kolumnie „Sposób oceny” przyznawane są w ramach kryterium „Parametry techniczne oceniane” (P).

Marka/model oferowanego aparatu RTG: ……………………………………………………………………………………………

| LP | PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I INFORMACJE OGÓLNE |  |  |  |  |
| 1 | Producent | TAK, podać |  |  |
| 2 | Kraj pochodzenia | TAK, podać |  |  |
| 3 | Model | TAK, podać |  |  |
| 4 | Rok produkcji min. 2026 | TAK, podać |  |  |
| 5 | Cyfrowy aparat RTG ogólnodiagnostyczny z kolumną podłogową | TAK |  |  |
| 6 | Konsola generatora zarządzana z poziomu konsoli technika (nie dopuszcza się rozwiązań typu retrofit czyli tzw. ucyfrowień za pomocą niezależnego modułu ekspozycyjnego wpinanego pomiędzy konsolę aparatu i generatora) | TAK |  |  |
| 7 | Sprzęt fabrycznie nowy, niekondycjonowany, niedemonstracyjny. | TAK |  |  |
| 8 | Aparat RTG posiada deklarację zgodności oraz CE | TAK |  |  |
| 9 | Dostawca zapewnia dostawę, montaż/instalację oraz uruchomienie aparatury | TAK |  |  |
| 10 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |  |
| 11 | Zasilanie 3x400V/50Hz | TAK, podać |  |  |
| 12 | Szkolenie aplikacyjne min. 2 dni | TAK, podać |  |  |
| II GWARANCJA I SERWIS – KRYTERIUM OCENIANE (G) |  |  |  |  |
| 13 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |  | 24 miesiące = 0 pkt ≥ 36 miesięcy = 10 pkt |
| 14 | Dostępność części zamiennych oraz wsparcia serwisowego przez okres co najmniej 10 lat | TAK |  |  |
| 15 | Bezpłatne przeglądy w okresie trwania gwarancji | TAK, podać liczbę wymaganych przeglądów / rok |  |  |
| III GENERATOR |  |  |  |  |
| 16 | Generator HF | TAK, podać |  |  |
| 17 | Moc maksymalna ≥ 52 kW | TAK, podać |  |  |
| 18 | Zakres napięć ≥ 40-150 kV | TAK, podać |  |  |
| 19 | Prąd maksymalny ≥ 640 mA | TAK, podać |  |  |
| 20 | Zakres mAs ≥ 0,1-500 mAs | TAK, podać |  |  |
| 21 | Zakres czasu ekspozycji ≥ 1 ms – 10 s | TAK, podać |  |  |
| 22 | Tryb pracy – technika min. 3 punktowa (możliwość wyboru spośród parametrów: kV, mA, czas, mAs) | TAK, podać |  |  |
| 23 | Ilość programów anatomicznych min. 1200 | TAK, podać |  |  |
| IV KOLUMNA PODŁOGOWA |  |  |  |  |
| 24 | Zakres ruchu wzdłużnego lampy ≥ 210 cm | TAK, podać |  |  |
| 25 | Zakres ruchu poprzecznego lampy ≥ 25 cm | TAK, podać |  |  |
| 26 | Zakres ruchu pionowego lampy ≥ 150 cm | TAK, podać |  |  |
| 27 | Ruch pionowy zmotoryzowany oraz manualny | TAK, podać |  |  |
| 28 | Maksymalna odległość ogniska lampy od podłogi min. 190 cm | TAK, podać |  |  |
| 29 | Utrzymywanie odległości SID dla stołu | TAK |  |  |
| 30 | Obrót kołpaka z lampą rtg wokół osi poziomej min ±135° | TAK, podać |  |  |
| 31 | Obrót kołpaka z lampą rtg wokół osi pionowej ≥ ±180° | TAK, podać |  |  |
| V LAMPA RTG / KOLIMATOR |  |  |  |  |
| 32 | Wielkość małego ogniska ≤0,6 mm | TAK, podać |  |  |
| 33 | Wielkość dużego ogniska ≤ 1,2 mm | TAK, podać |  |  |
| 34 | Moc małego ogniska ≥ 25 kW | TAK, podać |  |  |
| 35 | Moc dużego ogniska ≥ 75 kW | TAK, podać |  |  |
| 36 | Nominalne obroty anody ≥ 9700 obr/min | TAK, podać |  |  |
| 37 | Pojemność cieplna anody ≥ 300kHU | TAK, podać |  |  |
| 38 | Pojemność cieplna kołpaka ≥ 1,25 MHU | TAK, podać |  |  |
| 39 | Automatyczne zabezpieczenie lampy przed przegrzaniem | TAK |  |  |
| 40 | Kolimator z oświetleniem pola obrazowania (LED) | TAK |  |  |
| 41 | Wskaźnik laserowy ułatwiający centrowanie detektora RTG | TAK |  |  |
| 42 | Kolimacja manualna i automatyczna | TAK |  |  |
| 43 | Obrót kolimatora ≥ ± 90º | TAK, podać |  |  |
| 44 | Miarka centymetrowa | TAK |  |  |
| 45 | Dodatkowa filtracja Al. i Cu | TAK, podać wartość filtracji |  |  |
| 46 | Miernik dawki DAP, dawka wyświetlana na stacji roboczej (nie dopuszcza się rozwiązania w postaci kalkulatora dawki) | TAK |  |  |
| 47 | Kamera przy kolimatorze z możliwością podglądu ustawienia / ułożenia pacjenta z poziomu monitora konsoli technika | TAK/NIE |  | NIE = 0 pkt TAK = 1 pkt |
| VI WYŚWIETLACZ ZLOKALIZOWANY NA GŁOWICY LAMPY |  |  |  |  |
| 48 | Rozmiar wyświetlacza min. 7” | TAK, podać |  | ≤ 15” = 0 pkt > 15” – 1 pkt |
| 49 | Ekran dotykowy | TAK |  |  |
| 50 | Dostęp do listy roboczej | TAK/NIE |  | NIE = 0 pkt TAK = 1 pkt |
| 51 | Wybór badania i procedury | TAK/NIE |  | NIE = 0 pkt TAK = 1 pkt |
| 52 | Podgląd wykonanego zdjęcia | TAK/NIE |  | NIE = 0 pkt TAK = 1 pkt |
| 53 | Wybór wielkości pacjenta | TAK |  |  |
| 54 | Wybór pola AEC | TAK |  |  |
| 55 | Automatyczny pomiar SID | TAK |  |  |
| 56 | Wskaźnik aktywnego detektora (stół/statyw) | TAK |  |  |
| 57 | Wskaźnik kąta obrotu lampy | TAK |  |  |
| 58 | Edycja parametrów ekspozycyjnych | TAK |  |  |
| 59 | Wybór filtracji | TAK |  |  |
| VII STÓŁ |  |  |  |  |
| 60 | Stół kostny montowany na stałe | TAK |  |  |
| 61 | Blat pływający, 6 kierunkowy | TAK |  |  |
| 62 | Długość blatu stołu ≥ 220 cm | TAK, podać |  |  |
| 63 | Szerokość blatu stołu ≥ 85 cm | TAK, podać |  |  |
| 64 | Zakres ruchu wzdłużnego ≥ 100 cm | TAK, podać |  |  |
| 65 | Zakres ruchu poprzecznego ≥ 25 cm | TAK, podać |  |  |
| 66 | Najniższa wysokość blatu stołu od podłogi = 55 cm (± 2cm) | TAK, podać |  |  |
| 67 | Zakres zmotoryzowanej regulacji wysokości góra/dół = 30 cm (± 2cm) | TAK, podać |  |  |
| 68 | Ruch pionowy stołu sterowany za pomocą przełącznika nożnego | TAK |  |  |
| 69 | Blat stołu całkowicie płaski umożliwiający łatwą dezynfekcję (bez profili na powierzchni blatu) | TAK |  |  |
| 70 | Automatyka AEC | TAK |  |  |
| 71 | Liczba komór AEC ≥ 3 | TAK, podać |  |  |
| 72 | Kratka przeciwrozproszeniowa | TAK, podać parametry |  |  |
| 73 | Kratka przeciwrozproszeniowa z możliwością wyjęcia bez konieczności użycia narzędzi | TAK |  |  |
| 74 | Dopuszczalne obciążenie stołu nie ograniczające jego ruchów ≥ 300 kg | TAK, podać |  |  |
| 75 | Ładowanie detektora w stole | TAK |  |  |
| 76 | Funkcja śledzenia – bucky w stole podąża za ruchem lampy | TAK |  |  |
| VIII STATYW PŁUCNY |  |  |  |  |
| 77 | Statyw montowany do podłogi | TAK |  |  |
| 78 | Minimalna odległość środka detektora od podłoża ≤ 30 cm | TAK, podać |  |  |
| 79 | Możliwość pochylania Bucky w zakresie -20° + 90° | TAK, podać |  |  |
| 80 | Zakres ruchu pionowego ≥ 145 cm | TAK, podać |  |  |
| 81 | Ruch pionowy realizowany manualnie oraz zmotoryzowany | TAK |  |  |
| 82 | Kratka przeciwrozproszeniowa | TAK |  |  |
| 83 | Kratka przeciwrozproszeniowa z możliwością wyjęcia bez konieczności użycia narzędzi | TAK |  |  |
| 84 | Automatyka AEC | TAK |  |  |
| 85 | Liczba komór AEC ≥ 3 | TAK, podać |  |  |
| 86 | Komplet uchwytów pacjenta do projekcji PA i LAT | TAK |  |  |
| 87 | Ładowanie detektora w statywie | TAK |  |  |
| 88 | Pilot bezprzewodowy umożliwiający sterowanie statywem: ruchem góra-dół, pochyłem oraz ustawianiem kolimacji (pilot musi posiadać fizyczne przyciski do sterowania kolimacją) | TAK |  |  |
| IX DETEKTOR 4343 – szt. 2 detektory |  |  |  |  |
| 89 | Detektor bezprzewodowy | TAK |  |  |
| 90 | Detektor wykonany w technologii a-Si | TAK |  |  |
| 91 | Scyntylator CsI | TAK |  |  |
| 92 | Rozmiar pola aktywnego 43x43 cm (+/- 0,5 cm) | TAK, podać |  |  |
| 93 | Rozmiar piksela ≤ 150 µm | TAK, podać |  | ≤ 100 µm – 1 pkt > 100 µm – 0 pkt |
| 94 | Rozdzielczość przestrzenna ≥ 3,3 lp/mm | TAK, podać |  |  |
| 95 | Matryca (liczba pikseli) ≥ 8 mln | TAK, podać |  |  |
| 96 | DQE ≥ 70% | TAK, podać |  |  |
| 97 | Waga maks. 4 kg | TAK, podać |  | ≤ 3,5 kg = 1 pkt > 3,5 kg = 0 pkt |
| 98 | Podgląd zdjęcia ≤ 3s | TAK, podać |  |  |
| 99 | Czas pełnego cyklu ≤ 8s | TAK, podać |  |  |
| 100 | Skala szarości ≥ 16 bit | TAK, podać |  |  |
| 101 | Dopuszczalne obciążenie pacjenta na całej powierzchni ≥ 300 kg | TAK, podać |  |  |
| 102 | W zestawie z detektorami min. 4 baterie i ładowarka | TAK |  |  |
| 103 | Czas pracy na jednym naładowaniu ≥ 7 godzin | TAK, podać |  |  |
| 104 | Wymiana baterii bez użycia narzędzi | TAK |  |  |
| 105 | Pamięć wewnętrzna detektora, min. 100 obrazów | TAK |  |  |
| 106 | Ochrona przed zalaniem min. IP X3 | TAK, podać |  | < IP X6 = 0 pkt ≥ IP X6 = 1 pkt |
| X STACJA ROBOCZA |  |  |  |  |
| 107 | Monitor płaski z funkcją obsługi dotykowej ≥ 19”, DICOM (wyświetlanie na całej powierzchni monitora) | TAK, podać |  | < 23” = 0 pkt ≥ 23” = 1 pkt |
| 108 | Konsola na bazie systemu Windows 10 lub nowszego | TAK, podać |  |  |
| 109 | Możliwość obsługi oprogramowania przy pomocy klawiatury i myszy oraz ekranu dotykowego | TAK |  |  |
| 110 | Dostęp do konsoli tylko po uprzednim zalogowaniu się przez technika lub lekarza | TAK |  |  |
| 111 | Oprogramowanie w całości w języku polskim | TAK |  |  |
| 112 | Programy anatomiczne w języku polskim | TAK |  |  |
| 113 | Zarządzanie listą roboczą oraz listą wykonanych badań | TAK |  |  |
| 114 | Możliwość rejestracji pacjenta: wybór z listy roboczej - import z systemu HIS/RIS, rejestracja ręczna, badanie nagłe | TAK |  |  |
| 115 | Wybór wielkości pacjenta ≥ 4 rozmiary | TAK, podać |  |  |
| 116 | Wybór pola AEC | TAK |  |  |
| 117 | Wyświetlanie wielu obrazów | TAK |  |  |
| 118 | Możliwość wyboru znaczników z listy (m.in. L/P/AP/PA) i tworzenie własnych | TAK |  |  |
| 119 | Dodawanie dowolnego tekstu do obrazu | TAK |  |  |
| 120 | Regulacja jasności/kontrastu | TAK |  |  |
| 121 | Odbicie w pionie/poziomie | TAK |  |  |
| 122 | Obrót o 90° | TAK |  |  |
| 123 | Obrót o dowolny kąt | TAK |  |  |
| 124 | Pomiar kątów w tym Cobba | TAK |  |  |
| 125 | Kratka przeciwrozproszeniowa w postaci oprogramowania | TAK |  |  |
| 126 | Otwarcie zamkniętego badania i dodania nowego obrazu z dodatkowej ekspozycji | TAK |  |  |
| 127 | Możliwość przenoszenia obrazów pomiędzy badaniami w przypadku pomyłki | TAK |  |  |
| 128 | Eksport badania na nośnik zewnętrzny wraz z przeglądarką o minimalnej funkcjonalności: -automatyczne uruchamianie przeglądarki (jeśli funkcja nie jest zablokowana w systemie operacyjnym) -zmiana powiększenia -zmiana okna wyświetlania (jasność/kontrast) -przesuwanie obrazu -pokazywanie/ukrywanie informacji na obrazie -wyświetlanie zdjęć w postaci matrycy (min. 6x6) -eksport obrazu do popularnych formatów graficznych (BMP, JPEG) -cofanie wprowadzonych zmian w sposobie wyświetlania obrazów | TAK |  |  |
| 129 | Dedykowana funkcja do wzmacniania widoczności cewników | TAK |  |  |
| 130 | DICOM 3.0: SEND, PRINT, STORAGE, MPPS, WORKLIST, STORAGE COMMITMENT, QUERY/RETRIEVE | TAK |  |  |
| 131 | Pojemność dysku obrazowego ≥ 15 000 obrazów | TAK, podać |  |  |
| 132 | Możliwość ustawienia przewodnika wskazującego jak pozycjonować pacjenta do badania | TAK/NIE |  | NIE = 0 pkt TAK = 1 pkt |

Wszystkie parametry wskazane w niniejszej specyfikacji należy traktować jako minimalne. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, o parametrach nie gorszych niż opisane, zapewniające uzyskanie równoważnej jakości diagnostycznej, funkcjonalności oraz bezpieczeństwa użytkowania.

…………………………………………………………

(miejscowość, data, podpis osoby upoważnionej)